水冷氙孤灯管内部结构和安装说明

1、顶部出水孔和接线孔（￠30mm）

2、可旋转样品架

3、氙弧灯管配滤光罩

4、可旋转转台

5底部进水孔和接线孔（￠30mm）

建议箱体内部尺寸mm：500X500X600（长X宽X高）

样品架和灯管距离mm：300～400

| XG | 管形长弧氙灯使用说明 |
| --- | --- |
| XSG |  |

尊敬的客户您好，欢迎选择鸿达天矩配件。为了您所购买的产品能发挥最大的潜能，请您在安装或使用前详阅此说明。

- 概述：

管形长弧氙灯是新形高亮度照明光源，它的光色接近于日光，电灯不需要整流器，能瞬时启动，使用方便，因此广泛用于码头、广场、车站、体育场、建筑工地、水电站等处的大面积照明。还可以用于布匹颜色检验，织物、塑料、药物、橡胶等的老化实验、人工气候室、光化学反应和静电复印等。

二、电光参数和外形尺寸

| 型号 | 主要尺寸(mm) |  |  | 冷 却 方 式 | 额定 功率 (KW) | 电源 电压 (V) | 工作 电流 (A) | 稳定 工作 所需 时间 (分) | 光通量 (Lm) | 色温 (K) | 平均 寿命 (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全长 (L) | 极间 距离 (L1) | 外径 (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XG3000 | 680 ±20 | 530 ±20 | 15± 1 | 风 冷 | 3 | 220 | 14± 2 | 3 | 66000- 51000 | 5000 ±500 | 1000 |
| XG6000 | 1070 ±10 | 870 ±10 | 19± 1 |  | 6 |  | 27± 3 |  | 132000- 102000 |  |  |
| XSG6000 | 425 ±8 | 250 ±3 | 9± 0.4 | 水 冷 |  |  |  |  | 210000- 180000 |  |  |

三、使用注意事项

1．使用前请用纱布沾酒精擦去滤光罩表面的手印和油污，以免燃后石英壳失透。

2．点燃灯管需要配相应的触发器，由于是高频高压启动，高压端对地应有良好的绝缘，耐压强度要超过30KV。

3．触发器与灯管的引线宜在5米之内，安装高度要适当，由于引线要通过大电流，应采用6㎜以上的铜线，接头必须固定牢固，接触良好。

4．灯管点燃前管套内必须无气泡，点燃后灯管出水口水温不超过60℃。

5．点灯前先通水后开电，熄灯时先关电后关水。灯管点亮后不能缺水否则灯管即爆。

6．由于是高频高压，灯管第一次点燃后需工作10分钟以上方可进行第二次触发或关闭。否则触发器或灯管容易烧坏。

北京鸿达天矩试验设备有限公司

电 话: 010-67384699

传 真：010-67384198

更多产品信息请浏览：

http://www.bjhdtj.com

http://www.bjhdtj.com.cn