## PH ---   系列

## PH ---       型

干燥 / 培养 二用箱

使 用 说 明 书

北京鸿达天矩试验设备有限公司

地址：北京市朝阳区小武基97号

电话：010-67384699  传真：010-67384198  邮编：100023

技术服务：010-67367238    网址：http://www.bjhdtj.com

目      录

- 示意图……………………………………………………………2

- 适用范围…………………………………………………………3

- 结构概述…………………………………………………………3

- 技术指标…………………………………………………………3

- 温度控制器操作方法……………………………………………4

- 使用方法…………………………………………………………7

- 注意事项…………………………………………………………8

- 故障处理…………………………………………………………9

- 装箱单……………………………………………………………10

- 示意图：

1     2     3          4          5        6

PH-

干燥/培养二用箱

7

●    ●    ●

□  □ □ □

8

9

10    11  	12       13

1、箱体					2、铭牌				   3、控制面板

4、门拉手				5、搁板			   	6、箱门

7、温度控制器			8、培养箱指示灯		9、转换开关

10、电源指示灯		  11、干燥箱指示灯     12、电源开关

13、风门调节旋钮

感谢您购买鸿达仪器，在您启用干燥/培养二用箱前，请详阅本说明书，相信它能让您的干燥/培养二用箱发挥最大的作用。阅读完本说明书后，请将其妥善保管，以便随时查阅。

- 适用范围

本产品为厂矿企业、大专院校、科研以及各类实验室的必备仪器。

- 结构概述

PH系列干燥/培养二用箱（以下简称二用箱）由箱体、控温系统及气流循环系统等部分组成。

箱体由工作室和外箱壳组成，其箱体外壳采用优质冷轧板制成，表面喷塑处理，色彩鲜艳，美观大方。工作室按用户要求分为镜面不锈钢板或镀锌板制成，室内采用不锈钢丝制成的搁板，高度可调。内外箱壳之间采用超细玻璃棉作隔热层。在内胆背后中央装有风机以及风道板，加速工作室内冷、热空气循环，保证箱内温度均匀性。

控温系统由传感器（Pt100铂电阻）、温度控制器、加热器等组成，均安装在箱体的左侧和背后。

- 技术指标

| 型 号 | 030（A） | 050（A） | 070（A） | 140（A） | 240（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50Hz |  |  |  |  |
| 控温范围(℃) | a、培养箱档：RT+5～80℃ b、干燥箱档：80～220℃ |  |  |  |  |
| 温度波动(℃) | a、±0.5 b、±1 |  |  |  |  |
| 额定功率(W) | 870 W | 1120 W | 1570 W | 2070 W | 2470 W |
| 内胆尺寸(mm) | 345×325×325 | 425×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×600×650 |
| 外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 725×580×530 | 740×620×630 | 830×650×730 | 800×770×825 |

注：1、带“A” 内胆为镜面不锈钢，不带“A”为镀锌板 ；

2、RT指室温；

3、箱内温度的测量应用精度为±0.1℃的标准水银温度计（水银头放在工作室内几何中心）在环境温度为25℃、相对湿度不大于85%RH下测得。

- 温度控制器操作方法

◆ 温度控制器面板说明

- 各功能的调出顺序

仪表通电

量程上限

KEELREIN

量程下限

## LCK=7

B菜单

A菜单

测量值

## LCK

## SET

## SET

## +SET

### SET

设定值

## 菜单锁

## OUT－

## AL1

## SET

## SP

## 输出功率

## 偏差报警

## 设定温度

## SET

## SET

## HL

## SC

## 斜率

## SET

## SET

## ST

## 设定时间

## 测量值修正

## SET

定时菜单

## T

## 加热周期

## SET

## ATU

## D

## 自整定

## SET

## SET

## 测量值

## 定时剩余时间

## 微分时间

## SET

### SET5s

## I

## P

## SET5S

## 比例带

## 积分时间

- 使用说明

- 温度设置

  - 在正常工作状态下，按一下SET键，进入温度设定状态，此时PV显示屏显示SP，SV显示屏第一位闪烁；

  - 按移位键将闪烁位移至所需设定位；

  - 按减键或者加键将数字调至所需值；

  - 按两下SET键，仪表恢复到正常工作状态，温度设置完成，仪表按新的设定值运行。

- 定时功能

  - 在正常工作状态下，按两下SET键，进入定时设定状态，此时PV显示屏显示ST，SV显示屏显示0，并闪烁；

  - 按移位键将闪烁位移至所需设定位；

  - 按减键或者加键将数字调至所需值；

  - 按一下SET键，仪表进入定时运行状态，此时运行指示灯闪烁；

  - 定时功能为倒计时运行，在定时运行状态下，按一下移位键，SV显示屏显示定时剩余时间；

  - 定时剩余时间归零，仪表进入定时结束状态，此时SV显示屏显示End,并闪烁，同时除风速指示灯以外的所有指示灯均熄灭；

  - 在定时结束状态下，按一下SET键，仪表恢复到正常工作状态。

  - 在定时结束状态下，由于仪表温度控制部分停止工作，PV显示屏显示的测量值会下降到环境温度，此为正常现象。

  - 如果无需使用定时功能，请务必将定时时间设置为零。

  - 定时功能运行过程中，如发生意外断电，重新上电后，定时剩余时间自动归零。

  - 本设备的定时范围：1～9999分钟或1～9999小时。（请定货时注明！）

- 自整定功能

如果温度控制过程中，出现较大的温度过冲，或较大的温度波动时，请按下列操作启动自整定功能

  - 关闭电源开关，打开箱门，使设备自然冷却至环境温度；

  - 关闭箱门，打开电源开关，将温度设至为常用温度值；

  - 按照控制参数调整方法，将自整定参数调整为1；

  - 在正常工作状态下，按住减键5秒钟，即进入自整定状态，此时PV显示屏显示ATU，并闪烁；

  - 自整定结束后，仪表自动恢复到正常工作状态。

  - 在自整定状态下，按任何键均无效。

- 控制参数调整方法

  - 同时按下加键和SET键，PV显示屏显示LCK；

  - 按加键，使SV显示屏显示为7；

  - 再按SET键，使PV显示屏显示需要调整的控制参数的提示符；

  - 按加键或减键，使SV显示屏显示为该控制参数所需要的值，所有控制参数可以一次调整完毕；

  - 再按SET键5秒钟以上，回到正常工作状态；此时温度控制器执行新修改的参数。

注：控制参数调整过程中，若无键按下30秒，仪表自动恢复到正常工作状态，但所改变的数据视为无效。

由于产品出厂前都经过严格地测试，一般不要进行修正。但是，在第一次开机；产品使用一段时间；使用环境恶劣；使用的环境温度与生产制造时的环境温度不一致；使用控制温度前后值改变时等等情况下，可通过修整功能参数从而达到出厂标准。

- 测量温度与箱内实际温度的误差修正方法

  - 将水银温度计（0.1℃精度的水银温度计）放入工作室内，水银端应置于室内几何中心位置；水银温度计的读数即为实际温度。

  - 开机，当设备运行至恒温状态（1～2小时左右），比较实际温度与PV显示屏显示温度的差值，其差（实际温度-PV显示值）即是测量值修正参数SC需要修改的值，即：

SC=原始SC值+（实际温度-PV显示值）

  - 根据上式计算SC值输入即可。

- 控制参数表

| 提示符 | 名 称 | 设定范围 | 说 明 | 出 厂 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / AL1 | 偏差报警 | -99.9～999.9 | 当温度超过SP+AL1值时， ALM灯亮，蜂鸣器响，切断加热电源 | 10.0 |
| 提示符 | 名 称 | 设定范围 | 说 明 | 出 厂 设定值 |
| / SC | 测量值修正 | -99.9～100.0 | 测量箱内实际温度与PV显示温度比较， 以修正显示误差 |  |
| / ATU | 自整定 | 0 / 1 | 0：OFF，1：ON。可自整定出一组的PID参数。 | 0 |
| / P | 比例带 | 0～100.0 | 加热比例控制， 可提高系统控制精度，清除静差。 |  |
| I / | 积分时间 | 1～4320 | 积分作用时间常数 |  |
| / d | 微分时间 | 0～1200 | 微分作用时间常数，一般d取(1/4)倍I。 |  |
| / T | 加热周期 | 1～60 | 可控硅输出一般为2～3秒，对剩余功率较大的 设备将T调大可减小PID控制的静差。 |  |
| / HL | 斜率 | 0.500～1.500 | 保证整个量程控温精度的一致 |  |
| / OUTˉ | 输出功率 | 0～100 | 可调整加热器的输出功率 |  |

- 产品出厂前都经过严格地测试，一般不要进行修正。

- 测试注意：箱内测试所用温度表要用0.1精度的水银表，并将水银端放在箱内几何中心位置。

- 使用方法

1、使用环境要求

1) 环境温度：5℃~40℃；

2) 空气相对湿度：≤85%RH；

3) 电源电压：220V±10%，50Hz±1Hz；

4) 周围无腐蚀性气体，无强烈震动源及强电磁场存在。

2、操作步骤

1) 将需要培养或干燥的物品放入箱内固定的搁板层上，物品周围应留有一定的空间，以保持工作室内气流畅通，关好箱门。根据物品的潮湿情况，把风门调节旋钮旋至合适位置，一般旋至“Z”处，若比较潮湿，旋至“三”处（注：风门的调节范围约60度）；

2) 打开电源开关，此时电源指示灯亮，风机运转，温度控制器“PV”屏应显示工作室内温度，“SV”屏应显示出厂时所设定的温度，仪器进入工作状态；

3) 设定所需温度

按一下“SET”键，仪表进入设定状态，此时SV屏右边的第一位高亮（注：亮位表示可修改位），其他位闪烁，用    键可选任意一位为高亮位，用    键或    键可修改数值大小到所需值。再按两下“SET”键（注：按一下时，“PV”屏显示“”，为定时功能参数，当ST=0时，定时功能不启动）。PV屏显示为箱内测量温度，SV屏为新设定温度。

4) 如所需温度在RT+5℃～80℃范围，培养/干燥选择开关打向培养箱档，此时绿指示灯亮。如所需温度在80℃～220℃范围时，培养/干燥选择开关打向干燥箱档，此时黄指示灯亮。

5) 培养/干燥结束后，关闭电源开关，如不马上取出物品，则应把风门旋钮关闭；若要即刻取出物品，必须小心防止烫伤。

6) 作为培养箱使用时，如箱内空气干燥，可关闭风门，在箱内放置一水盆，使水盆中的水自然蒸发，以增加湿度。

- 注意事项

- 箱外壳必须有效接地，以保证使用安全；

- 箱内不得放入易燃易爆物品；

- 箱内物品放置切勿过挤、过重，四周必须留出空间，以利热空气循环，同时防止搁条损坏；

- 进入升温之前一定要先关好箱门，不然会因门开关未接通而造成风机不转、温度不上升；

- 当二用箱工作室温度接近设定值时，加热指示灯忽暗忽亮，反复多次，属正常现象。一般情况下，在设定温度达到控制温度1～2小时后，工作室温度进入恒温状态。

- 内外应保持清洁，如长期不用，应在电镀件上涂中性油脂或凡士林，以防腐蚀，外面应套好塑料防尘罩，放置在干燥的室内。

- 使用中出现异常现象，请切断电源并及时与我公司取得联系！

八、故障处理

| 故障现象 | 故障原因推测 | 故障处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 开机无电源 (指示灯不亮) | 电源插座无电或与插头接触不良 | 修复 |
| 开机无电源 (指示灯不亮) | 箱子电源线断或未插好插头 | 修复、重插 |
|  | 电源开关坏(或未开) | 更换、开电源开关 |
|  | 保险丝开路 | 若换后通电仍烧断，便需检查电机等部件是否有短路（电机坏会有异味、线包发黑等现象）或通壳(绝缘电阻为0)，修复后再开机。 |
| 仪表无显示 | 接线脱落或表坏 | 重新接好导线，换表 |
| PV屏显示 “- - - -” | 传感器坏或接线断(脱落) | 修复或更换Pt100（0℃时为100Ω，0.3Ω/℃） |
|  | 测量温度值超出了控温仪测量范围 | 使用规定值内适当温度值 |
| 温度失控 （AL1指示灯亮） | 双向可控硅被击穿或触发元件坏 | 更换(型号：BTA16/600V，MOC3041) |
| 不升温 | 门开关未接触好或坏 | 关好箱门或更换 |
|  | 设定温度低于RT（环境温度） | 重新设定SV≥RT+5℃ |
|  | 仪表处于定时控制结束阶段 | 重新设置定时时间或使ST=0 |
|  | 温度控制器HEAT灯亮或不亮 | 可控硅坏、触发元件坏或温度控制器坏，调换 |
|  | 电热管坏或电线脱落 | 调换或接好 |
| 控温误差大或 有静差 | 风机坏(不转) | 更换风机或修复或调换 |
|  | P、I、D、OUTˉ参数设置不合理 | 参阅说明书进行修正 |
|  | 传感器接触不良，产生接触电阻或坏 | 重新接线或调换 |
| 风机声音异常或噪声大（大于70dB(A)） | 擦后风道板 | 修复(垫垫圈)，拉开距离 |
|  | 风机轴承坏、缺油 | 调换、加高温润滑油 |

九、装箱单

装 箱 单

| 序 号 | 类 别 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文 件 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 2 | 文 件 | 装箱单 | 份 | 1 |  |
| 3 | 文 件 | 合格证 | 份 | 1 |  |
| 4 | 配 件 | 挂条 | 付 | 1 |  |
| 5 | 配 件 | 搁板/搁条 | 套 | 2 |  |
| 6 | 备 件 | 熔断丝 | 只 | 2 |  |

本单所列物品与箱内所装实物相符                           装箱员 ：   2

编号/日期：                                      检验：