一. 目的和范围:
1. 这个测试方法只提供一般的原理和步骤,它用在测试纺织物对光照的牢度.这个测试方法适用于所有种类的纺织物.测试方法包括:
A.碳燈，连续光 B.太阳光(非连续性光)
C.日光 D.碳燈，光暗互换性
E.水冷氙燈，连续光 F.水冷氙燈，光暗互换性
G.牢度超过L-7(非连续性)
H.氣冷氙灯，连续光 I.氣冷氙燈，光暗互换性
2. 以上的测试方法不能提供一个加快的测试，这个测试方法得出的结果跟实际暴晒程度必要用数字的方法来反映它的相关性，而且必须要得到有关方面的互相同意。
二 .原理:
纺织物的样办和适当的比较标准办同时在相同的条件下暴晒,样办的光牢度是用AATCC色变灰尺或者是电脑对色来评样办暴晒和未暴晒的色差比较.
三.有关书用名词的定义:
a. AATCC蓝羊毛光牢度标准－－-它是一组由AATCC开发出来的染色羊毛布,它们是用来设定光牢度测试时暴晒在样办上的光能分量.
b. AATCC淡化单位(AFU)??－－-它是一个固定的光能单位每一个AFU是等于AATCC蓝羊毛光牢度标准L4在灰尺色变为4或者是电脑对色时色差1.7±0.3CIELAB单位的总光能的二十分之一.
c. 黑板温度计－－-它是一个量度的工具，它的感温单元是用黑色的油漆涂著,作用是在光牢度测试时吸收大部分的光能，此温计可以提供一个在样办上的由暴晒而造成的大约最高温度，它所放的位置会影响量出的温度。
d. 黑色标准温度计－－－－它是一个测量温度的工具,它的感温单元是用黑色的油漆涂著,作用是在光牢度测试时吸收大部分的光能,而且它是用一个塑料片来保温.此温度计可以提供一个在样办上由暴晒而造成的大约最高温度.黑板温度和黑色标准温度是不一样的,所以它们是不能一换的.
e. “L"符号－－－－它是一个连续性号码,用于AATCC标准蓝羊毛里面.
f. 氙燈参考布－－－－它是一种染色的绦纶布,用于确定在氙燈光牢度测试时的机内温度.
四.安全守则:略。
五.使用和限制:略。
六.设备和材料:
1. AATCC蓝羊毛光牢度标准L2至L9.
2. 氙燈参考布.
3. L2 AATCC 蓝羊毛供20个AFU淡化单位.
4. L4 AATCC蓝羊毛供20个AFU淡化单位.
5. 氙燈标准淡化布.
6. AATCC 色变灰尺.
7. 卡板,每一块163g/m2(90lb).
8. 测试遮光罩，它是用透光率为零的材料做的，而且它适用于多次暴晒的，例如：10.20.40等等AFU的暴晒条件.
9. 黑板温度计.
10. 黑标准温度计.
11. 分光光度仪,或者是颜色测量仪.
12. 氙燈淡化设备，它是选择性地装置在机里面，作用是调节光能和控制测试条件的。
13. 日光暴晒箱。
14. 碳燈淡化设备。
七．比较标准：
1. AATCC蓝羊毛光牢度标准办是适用于所有的测试,然而,AATCC蓝羊毛淡化速度在一个测试里面跟另一个测试不一定是不一样的.
2. 参考标准可以是任何纺织物和材料而它的色变速度是已知的，参考标准样办和测试样办必须同时暴晒的,这些参考标准办是用来测定机器和测试方法的重现性.如果参照标准样办和原来的有10%的偏差，则需全面的检讨测试机器的工作条件和测定程序是否正确，然后反复进行测试。
八．测试样办的准确：
1. 样办的数目 在用于任何测试时至少要有三块同样的测试样办和参照标准样办一起使用。
2. 剪办和钉办：
将剪好的样办贴在或者钉在一个白色纸卡上，样办表面对著光源的方向，反面紧贴在纸卡上。参照标准样办和测试样办必须剪成形状及大小一致并一起钉在或者贴在纸卡上。
a. 备办：将布办剪成经向平行于样办架边的方向，样办大小至少70×120mm和它的暴晒面积不能少于30mm×30mm.用机器里面的样办架牢固样办的位置，确定好样办架的正面和反面能够有明显的暴晒和未暴晒面积的分界线。为了防止松边现象的发生，样办用缝纫和溶融的方法来收边也是必需的。
b. 纱线：
将纱线绕在白色纸卡上，长度大约150mm,纱线宽度至少要有25毫米，参考样办必须要与测试样办有同样的纱线数目。
九．测试设备的准备：
1. 如果可能的话，将测试设备装置在温度和相对温度变化很小的环境里面。
2. 要确定在每一次测试之前设备是经校对的。当过滤片出现小块裂痕，变色或者起云的现象时，要把过滤片更换。如果是氙燈设备老化，当没有自动光能调节设备提供时，按照生产商提供的使用寿命来更换氙燈和滤片，或者在20±2小时连续运行不能达到20个AFU AATCC 淡化单位时需要换氙燈管和滤片。
3. 黑板和黑板标准温度计是表示吸收光能减去由于传道和运流所产生的热量。要保持这两个温度计的表面在很好的状态，虽然温度计表面上是用很高的质量的油漆来覆盖，但是它的表面肯定会随着时间而损坏或折旧，所以需要定时清洗和用高质量的汽车蜡水来打磨。要保留一个后备温度计作用是在于定时检查正在使用的温度计的准确性，当正在使用的温度计读出来的结果是达不到测试条件所要求的温度，就必须更换温度计。
4. 按照图表一设定机器的几组数来设定机器的设定条件。
5. 用一个程序卡或其它的设备以达到指定的暴晒周期。将白色纸卡放在样办架上和装上需要的黑温度计。将黑温度计与样办架用同样的排列在机器里面。当没有外制的显示器时，用测试箱的窗口来读取黑色温度计的温度。调整测试箱里的干湿温度或者测试箱的温度计和湿度器以达致所需要的标准温度，干球温度和相对湿度。
6. 当机器运转不少于24小时以后将机器关掉，从样办架上取出白色的卡纸。
十．用AATCC 蓝羊毛光牢度标准来进行校对(略)。
十一.用光能控制系统来进行校对(略)。
十二.在测试方法E.F.H.I和J时，用氙燈参考布来测定测试箱的温度的方法(略)。
十三.用AATCC蓝羊毛光牢度标准来量度AATCC淡化单位的方法(略)。
十四.用光谱照射的方法来量度AATCC淡代单位的方法(指适用氙燈方法E和F).略
十五.机器暴晒的一般条件
1. 在进行一组新的条件之前将机器运转24小时，以确定机器已经符合在第9个项目中所提到的指定条件。
2. 设备运行的准确度必须要用适当的AATCC蓝羊毛光牢度标准办暴晒作标准决定。而标准办的评级要在每80～100个AATCC淡化单位条件下进行。在每次暴晒标准样办时必须将样办架放在中间或黑色温度计旁边.
3. 将样办放在样办架里面,必须留意所有的材料是否已经适当的放好或适当的排列.任何材料的位置误差不管是靠进或离开光源即使是很小的距离都可以能造成样办淡化的误差.每个样办架上都必须放样办当没有足够的样办时必须放入白色的纸卡,当光暗互换方法使用时,在暴晒周期状态开机暴晒.
4. 在梭织布,针织布或非梭织布测试时,除非事先注明,不然的话,将按照正常接受暴晒的一面来测试.
5. 让设备在一整天的基础上运行,一直到暴晒条件完毕为止,避免因不需要更换滤片,光管而造成的停顿,因为停顿会造成的测试上的误差.定时检查程序是否提供指定的温度和相对的温度经常检查20±2连续小时范围内以达到20个AATCC淡化单位.
十六.机器暴晒到指定的光能的方法(适用于方法A.D.E.F.H.I和J).略
十七.用参样办来进行机暴晒(适用于方法A.DE.F.H.I和J)
将测试样办和参考样办同时暴晒致所需要的终点，这个终点可以是AATCC淡化单位光能在每平方米4焦单位，或者参考样办的表现(这里是指当参考样办色变达到灰尺上的4级时)。
十八.光牢度分等级机器暴晒的方法：略
十九.用日光暴晒箱来暴晒的一般条件(方法C)略。
二十.用日光暴晒指定光能的方法：略。
二十一.光牢度级分等级的日光暴晒的方法：略。
二十二.条件化：
当暴晒完成以后取出样办和标准办，在评级之前将样办和标准办放在标准的黑暗环境里面至少4小时(标准条件是指RM=65℃±2%和20±1℃室内)。
二十三.色变评级：
1. 比较暴晒部分和未暴晒部分的颜色变化。
2. 用AATCC标准灰尺或电脑对色量度色差的方法来表示色变的程度。
3. 在使用电脑对色时用CIE 1976年公式，光源D65和适度的观察者的条件来量度总色差(△ECIELAB)和深浅、鲜暗。色光(△L＊△C＊△H)的偏差.
二十四.用参考样办同时暴晒来设定接受程度：略.
二十五.用AATCC蓝羊毛光牢度标准办来分等级暴晒的方法,用以下的程序将样办来评级：
A. 将样办与同时暴晒的AATCC蓝羊毛光牢度标准办来比较；
B. 确定当样办色变等于灰尺上的4级时它所需的AATCC淡化单位。
C. 两步暴晒的方法，用以下方法来将样办评:
当样办暴晒到灰尺上的3级或4级时设定它所需的AATCC淡化单位，将样办用两个级别来表达，意思是说第3级先出来接下来是第4级，用小括号表示。举例：一个L5(4)的评级是表示在3级色变时是L5级和在4级色变时是L4级.
二十六.用高于L7的AATCC蓝羊毛光牢度标准办来评级：略.
二十七.报告:
用图表五来报告所有适用的资料,对任何有关方法16的偏差报告出来.
二十八.准确度：略.
二十九.偏差：略。
三十.参考资料：略。
三十一.备注：略.