橡胶试样采用热空气老化箱进行试验，换气老化试验箱应符合下列要求：

a) 具有强制空气循环装置，空气流速0.5m/s～1.5 m/s，试样的最小表面积正对气流以避免干扰空气流速；

b)换气老化试验箱的尺寸大小应满足样品的总体积不超过老化箱有效容积的10%，悬挂试样的至少为10mm,试样与老化箱壁至少相距50mm;

c)必须有温度控制装置，保证试样的温度保持在规定的试验温度的公差范围内；

d)加热室内有测温装置记录实际加热温度；

e)在加热室结构中不得使用铜或铜合金；

f)换气老化试验箱的空气装置换气次数为每小时三到十次；

g)空气进入老化箱前应加热到老化箱规定的试验温度的公差范围内。

一、技术参数:

1. 温度范围：RT+10℃～200℃（300℃）；

2. 温度波动度：±0.5℃；

3. 温度均匀度：±2.0℃；

4. 温度偏差：±2.0℃；

5. 设定精度：0.1℃ 指示精度：0.1℃ 解析度：±0.1℃ ；

6. 换气时间1min～99h可调；

7. 空气换气次数:8-100次/h ；

8. 电源要求：AC1 220（±10%）V/50HZ 单相三线制；

9. 标准配置：配有钢化玻璃视窗1套、试品架2层、照明灯1支、测试引线孔（50mm）1个。

二、型号规格：

1.型号: HT/QLH-100

内形尺寸:D×W×H（mm）450×450×500

外形尺寸:D×W×H（mm）1050×870×1550

转盘直径：250mm

2.型号: HT/QLH-225

内形尺寸:D×W×H（mm）500×600×750

外形尺寸:D×W×H（mm）1100×920×1800

转盘直径：350mm

3.型号: HT/QLH-500

内形尺寸:D×W×H（mm）700×800×900

外形尺寸:D×W×H（mm）1400×1120×1950

转盘直径：500mm

4.型号: HT/QLH-800

内形尺寸:D×W×H（mm）800×1000×1000

外形尺寸:D×W×H（mm）1400×1420×2050

转盘直径：600mm

5.型号: HT/QLH-010

内形尺寸:D×W×H（mm）1000×1000×1000

外形尺寸:D×W×H（mm）1600×1420×2050

转盘直径：800mm

三、执行标准:

JB7444-1994 GB/T3512-2001

四、产品用途:

换气老化试验箱适用于检测试样在高温和大气压力下的空气中老化后，测定其性能并与未老化试样的性能予以比较，从而确定产品或零部件的耐高温老化之性能。

五、结构特点：

1. 箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。

2. 箱体内外胆均采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板或304B氩弧焊制作而成，箱体外壳采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

3. 采用具有温控保护的智能化程序微电脑控制器，带定时功能，控温精确可靠。换气的时间和次数均可任意设置。

4. 设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。

5. 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室内温度均匀。

6. 老化箱装配有低转速转盘，试验样品夹具按装在圆型转盘上合适的位置。

7. 箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。

8. 箱体左侧配一直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。

9. 试验箱为单开门，采用编织石棉条密封。

10.机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。

六、运行控制系统：

1. 加热系统：全独立系统，不锈钢翅电加热器；加热、换气系统完全独立；

2. 控制系统: 进口LED数显 P、I、D ＋S、S、R.微电脑集成控制器；

3. 换气控制为仪表自动控制,面板控制表面配备换气运行显示及停止显示；

4. 箱体顶部配备换气量出口，可预先调节换气出口大小；

5. 循环系统：耐高温低噪音专用电机、轴流风扇；

6. 安全保护系统：具有漏电、短路、超温、电机过热、过载、过电流保护功能。

换气老化试验箱放置前后左右各80公分不可放置东西;